UTi165K

적외선 열화상 카메라

UTi165K 적외선 열화상 카메라를 선택해 주셔서 감사합니다. 이 제품을 올바르게 사용하기 위해서는 설명서를 읽어주시기 바랍니다. 특히 “제품 가이드”를 반드시 읽어주시기 바랍니다. 설명서 읽은 뒤 장비 옆에 설명서를 보관하여, 쉽게 찾을 수 있도록 하십시오.

제한 보증 및 제한 책임

제품에 구매 일로부터 1년 이내에 장비 및 기술의 결함이 없음을 보증합니다.

사고, 오용, 개조, 오염 또는 비정상적 작동으로 인한 손상에는 적용되지 않습니다. 보증 기간 동안 제품 환불에 대한 인증 정보를 얻으려면 가까운 공인 서비스 센터에 문의하십시오. 문의한 제품에 대한 문제의 설명을 메모하여, 서비스센터로 함께 발송하여 주십시오.

이 보증은 고객님이 받을 수 있는 A/S 서비스입니다. 특정 목적에 사용되는 특정 보증과 같은 보증을 하지 않습니다. 특수한 경우, 개조한 경우, 사용상 부주의에 의한 손괴 또는 손실은 배상하지 않습니다.

제품 가이드

제품을 사용시기 전에, 반드시 읽어주시기 바랍니다.

온도 측정을 위한 최상의 거리는 1M입니다.

측정 정확도를 보장하려면, 운영 환경에서 15~30℃, RH 85%(추위 및 사용)에 권장됩니다.

바람이 없는 실내 환경에서 사용해주시기 바랍니다.

환경이 바뀌게 되면 제품을 먼저 켜주시고, 측정하기 전에 10~15분 동안 그대로 두어 환경에 적응할 수 있도록 해주시기 바랍니다.

온도가 높은 측정 환경에서 측정을 하려면, 10~30분 동안 그대로 두어 환경에 적응할 수 있도록 해주시기 바랍니다.

주변 온도는 안정적이어야 하며, 에어컨의 배출구와 같은 공기 흐름이 큰 장소에서는 측정할 수 없습니다.

열화상 카메라로 물체의 표면 온도를 측정하는 장비입니다. 온도에 대한 조정이 필요한 경우 설정으로 조정이 가능합니다.

해당 제품에는 자체적인 온도 교정 기능이 있습니다. 측정된 값이 급격하게 증가하게 되면, 30초 동안 기다려야 합니다. 안정화된 후 재측정을 해주시기 바랍니다.

매우 높거나 낮은 온도의 물체를 측정한 직후에 다른 물체를 측정하지 않고, 10분 동안 방치한 후 다시 측정해주시기 바랍니다.

햇빛이 강한 곳에서는 사용하지 마십시오.

전자기기 간섭이 있는 장소에서는 사용할 수 없습니다.

목차

1. 제품규격

2. 제품구성

3. 디스플레이 설명

4. 스위치 켜고, 끄기

5. 측정

6. 화면 색상 설정

7. 온도 측정 포인트 설정

8. 사진 모드

9. 설정

9.1 언어선택

9.2 날짜 및 시간

9.3 온도 단위

9.4 고온 및 저온 경고

9.5 측정 파라미터

9.6 디스플레이 밝기

9.7 자동 종료

9.8 USB 포트

9.9 자동저장

9.10 시스템 설정

9.10.1 장비 정보

9.10.2 공장 설정 복원

9.10.3 SD카드 포멧

10. 온도 보상

11. 이미지 보기

12. 이미지 캡처

13. 조명

14. USB 통신 및 이미지 투사 화면

15. SD카드

16. 충전

17. 유지보수

18. 안전지침

19. 사용설명서

20. 부록

1. 제품규격

트레킹	냉온자동 추적
측정 온도 범위	30℃~45℃
해상도	0.1℃
정밀도	± 0.5℃(최대 테스트 거리 1m)
온도 측정 응답시간	<500ms
열화상 픽셀	19200(160*120)
픽셀크기	12um
제품 색상	아이언레드, 레인보우, 화이트, 레드 등
적외선 스펙트럼 대역폭	8~14um
예측 각도(FOV)	56℃(H) * 42℃(V)
순간보기 각도(IFOV)	6mrad
핫이미징 감도	<50mk
프레임 속도	<9Hz
온도 표시	중심 온도 측정 및 고온 추적(기본 고온 추적)
이미지 형식	BMP
버튼	10개 키(전원, 카메라, 뒤로, 방향키, 탐색, set, 사진보기, LED조명)
이미지 모드	열화상, 디지털 카메라(가시광선, 융합
시험 온도	중심점 외에 3개의 온도 측정점을 추가할 수 있음
가시광선	유
가시 광선 해상도	640*480

혼합된 설정	0%(완전가시광선), 25%, 50%, 75%, 100%(완전 열 화상)
PC 파티션 소프트웨어	유
실시간 그래프 오크 전송	유(PC 소프트웨어 실시간 이미지 화면 있음)
데이터 통신	Type-C USB
제품 크기(LxWxH)	236*75.5*86mm
디스플레이 유형	2.8" TFT LCD
디스플레이 해상도	320*240
배터리	Li-ion 3.7V / 5000mAh 26650 단일 셀
자동종료	선택적(5분, 10분 미만 30분), 기본 30분 자동 종료
사용 시간	6시간 이상
충전 시간	5시간 이상
전하 전압 / 전류	5V / 2A
이미지 저장	마이크로 SD
운송환경 및 보관 환경	-20℃~60℃ <85%RH 비응축
작동 온도	15℃~30℃
작동 습도	<85%RH 비응축
고도	2000미터 이하
액세서리	설명서, Type-C USB 케이블, 16GB TF 카드

2. 제품구성

번호	설명	번호	설명
1	상부 케이스	11	전원 버튼
2	USB Type-C 인터페이스	12	조명 버튼
3	SD 카드슬롯	13	왼쪽 버튼
4	하부 케이스	14	다운 버튼
5	인터페이스 보호 커버	15	상단 버튼
6	손전등	16	사진 찾아보기 버튼
7	적외선 열 창	17	오른쪽 버튼
8	가시 광선 오크창	18	뒤로 버튼
9	카메라 흔들림 버튼	19	set 버튼
10	LCD 화면	20	브레킷 고정 나사 구멍

3. 디스플레이 설명

화면 크기: 2.8"

디스플레이 해상도 : 320(세로) X 240(가로)

번호	설명	번호	설명
1	현재 코어 온도	6	고온 경고 표시
2	현재 자동 추적 온도 최대 포인트 온도	7	현재 자동 추적 온도 장면
3	현재 자동 보정 중	8	온도
4	최저 온도 자동 추적	9	현재 배터리
5	메인 메뉴 바	10	현재 시간

4. 스위치 켜고, 끄기

전원버튼을 길게(3초) 누르면 카메라 전원이 켜집니다. 장시간 비 활동 상태 또는 측정 환경이 변경된 후 전원을 켜야 합니다. 온도는 10~15분 후에 측정되며, 전원 버튼을 3초 동안 길게 누르면 열화상 카메라가 종료 됩니다.

참고: 열 화상 카메라는 종료 버튼이 눌린 후 꺼지는 시간이 5~6초 걸립니다. 지속적으로 전원을 켜고 끄지 마십시오. 카메라가 손상될 수 있습니다.

5. 측정

메인 화면에서 SET 버튼을 눌러 메인 메뉴 표시 줄을 불러 온 다음 왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 측정 옵션을 선택합니다. SET 키를 짧게 눌러 측정 선택 메뉴로 들어가고 위/아래 키를 눌러 측정 중심점 또는 고온 및 저온 지점을 선택합니다. SET 키를 짧게 눌러 중심점 또는 고온 및 저온을 켜거나 끄도록 선택합니다. 리턴 키를 짧게 누르면 기본 메뉴 표시 줄 및 기본 페이지 돌아갑니다.

6. 화면 색상 설정

메인 화면에서 SET 버튼을 눌러 메뉴 표시 줄을 불러옵니다. 왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 컬러 팔레트를 선택합니다. 옵션 중 원하는 색상으로 설정하고, SET 버튼을 짧게 눌러 현재 상태를 적용합니다. 리턴 키를 짧게 누르면 기본 메뉴 표시 줄 및 기본 페이지 돌아갑니다.

7. 온도 측정 포인트 설정

메인 화면에서 SET 키를 눌러 주 메뉴 표시 줄을 불러오고 왼쪽/오른쪽을 눌러 온도 측정을 선택하십시오. SET 버튼을 짧게 눌러 다른 포인트 측정을 켜거나 끌 수 있습니다.

포인트를 SET키로 선택한 후 방향키를 눌러 온도 측정 포인트를 관심 영역으로 이동합니다. SET키를 짧게 누르면 적용됩니다. 리턴 키를 짧게 누르면 기본 메뉴 표시 줄 및 기본 페이지로 돌아갑니다.

8. 사진모드

메인 화면에서 SET 키를 눌러 주 메뉴 표시 줄을 불러오고, 왼쪽/오른쪽을 눌러 사진모드를 선택합니다. 여러 옵션중에서 원하는 것을 선택한 후 SET 버튼을 짧게 눌러 선택 유형이 적용됩니다. 리턴 키를 짧게 누르면 메인 화면으로 돌아갑니다.

퓨전 이미지 모드에서는 이미지의 메인 화면으로 돌아간 후 왼쪽/오른쪽 버튼을 눌러 다른 퓨전을 선택할 수 있습니다.

조합 비율, 융합 비율 : 0%(완전가시광선), 25%, 50%, 75%, 100%(완전열화상)

9. 설정

메인 화면에서 SET 키를 눌러 주 메뉴 표시 줄을 표시하고 왼쪽/오른쪽 키를 눌러 설정 옵션을 선택하십시오. SET 버튼을 짧게 눌러서 설정 보조 메뉴로 들어가고, 위/아래 버튼을 눌러 다른 설정 옵션을 선택할 수 있습니다. SET을 짧게 눌러 해당 설정 옵션을 입력하고, 설정을 변경한 후 리턴 키를 짧게 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

9.1 언어선택

설정 메뉴에 들어간 후 위/아래 버튼을 눌러 언어 선택 옵션을 선택하시고 SET 버튼을 짧게 눌러 언어 선택을 입력합니다. 위/아래 버튼을 눌러 중국어 또는 영어를 선택하고, SET 버튼을 짧게 눌러 현재 설정을 저장할 수 있습니다. 이전 메뉴로 돌아가려면 리턴 키를 누르십시오.

9.2 날짜 및 시간

설정 메뉴에 들어간 후 위/아래 버튼을 눌러 날짜 및 시간 설정 옵션을 선택하고 SET 버튼을 짧게 눌러 요일을 입력합니다.

시간 설정은 왼쪽/오른쪽 버튼으로 시간 형식을 선택하고, SET 키를 짧게 누름으로 설정한 후 위/아래 버튼을 눌러 플러스 또는 마이너스 시간을 조정합니다. 완료되면 SET 버튼을 짧게 눌러 설정 값을 저장하십시오. 이전 메뉴로 돌아가려면 리턴 키를 누르십시오.

9.3 온도 단위

설정 메뉴에 들어간 후 위/아래 버튼을 눌러 온도 단위 설정 옵션을 선택하십시오. 위/아래 버튼을 눌러 다른 온도 단위를 선택하고, SET 버튼을 짧게 눌러 설정 값을 저장할 수 있습니다. 완료되면 리턴 키를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

9.4 고온 및 저온 경고

설정 메뉴에 들어간 후 위/아래 버튼을 눌러 고온 및 저온 경고 설정 옵션을 선택하고 SET 버튼을 눌러 입력합니다. 고온 및 저온 중복 설정 등 위/아래 버튼을 눌러 다른 설정 항목을 선택할 수 있습니다. 고온 및 저온을 각각 켜거나 끌 수 있습니다. 경고 및 온도 값을 선택하고 SET 키를 눌러 설정 값을 입력합니다. 값을 더하거나 빼기 설정 후 SET 버튼을 짧게 눌러 저장합니다. 입력된 온도가 초과되면 경고가 발생합니다.

9.5 측정 파라미터

설정 메뉴에 들어간 후 위/아래 버튼을 눌러 측정 매개 변수 설정 옵션을 선택합니다. SET 버튼을 눌러 측정 매개 변수 설정을 입력합니다. 위/아래 버튼을 눌러 방사율 또는 온도 보상을 선택하십시오. 선택 후 SET 버튼을 눌러 설정을 입력하고, 위/아래 버튼을 누르십시오. 설정 후 SET 키를 짧게 누르면 매개 변수가 저장되고, 리턴 키를 짧게 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

참고: 공통 물체의 방사율에 대해서는 부록의 공통 방사율 표를 참조하십시오.

9.6 디스플레이 밝기

설정 메뉴에 들어간 후 위/아래 버튼을 눌러 디스플레이 밝기 설정 옵션을 선택하고, SET 버튼을 짧게 눌러 디스플레이로 들어갑니다. 위 /아래 버튼을 눌러 다른 디스플레이 밝기 레벨을 선택하고 SET 버튼을 짧게 눌러 설정을 선택하고 저장합니다. 리턴 키를 짧게 누르면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

9.7 자동 종료

설정 메뉴에 들어간 후 위/아래 버튼을 눌러 자동 종료 설정 옵션을 선택합니다. 위/아래 버튼을 눌러 다른 종료 시간을 선택하거나, 자동 종료를 끄고 SET을 짧게 누릅니다. 설정을 선택하고 저장한 후, 리턴 키를 짧게 눌러 돌아갈 수 있습니다. 자동 종료 시간은 5분, 10분, 30분입니다.

9.8 USB 모드

설정 메뉴를 입력한 후 위/아래 버튼을 눌러 USB 모드 설정 옵션을 선택하고,

설정을 눌러 USB를 입력하십시오. 위/아래 키를 눌러 다른 USB 모드를 선택하고 SET 버튼을 눌러 설정을 선택하고, 저장하십시오. 리턴 키를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

USB 카메라 모드:  PC를 연결 한 후 이미지 캡쳐 기능을 사용할 수 있습니다.

9.9 자동저장

설정 메뉴에 들어간 후 위/아래 버튼을 눌러 자동 저장 기능을 켤지 여부를 선택하고 SET 버튼을 짧게 눌러 설정을 완료합니다. 리턴 키를 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

참고: 사진을 저장하고 탐색하는 동안 SD카드를 분리하지 마십시오. 저장된 사진 수를 초과하지 않는 것이 좋습니다. 또한 기계 응답 속도에 영향을 미치므로 1,000개 이상 사진이 담기기 전에 컴퓨터로 옮겨주시기 바랍니다.

9.10 시스템 설정

설정 메뉴를 입력한 후 위/아래 버튼을 눌러 시스템 설정을 선택하고 SET 키를 눌러 시스템을 입력하십시오. 위/아래 버튼을 눌러 적절한 시스템 설정을 선택하고, SET 키를 눌러 하위 메뉴로 들어가십시오. 이전 메뉴로 돌아가려면 리턴 키를 누르십시오.

9.10.1 장치 정보

시스템 설정에서 상단 및 하단 선택 장치 정보 옵션을 누르고, 설정을 눌러 장치 정보를 입력하십시오. 뷰, 쇼트 샷 리턴 키는 이전 메뉴로 돌아갑니다.

참고: 용량은 현재 사용중인 SD 카드의 저장 용량입니다.

9.10.2 공장 설정 복원

시스템 설정에서 위/아래 버튼을 눌러 공장 설정 복원 옵션을 선택하고, SET 버튼을 누른 다음 위/아래 연결 공장 설정 복원 여부를 선택합니다. SET 버튼을 짧게 눌러 확인하고, 리턴 버튼을 짧게 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

참고: 공장 설정 복원 과정에서 프로그램 오류를 피하기 위해 다른 프로그램을
사용하지 마십시오.

9.10.3 SD 카드 포맷

시스템 설정에서 위/아래 버튼을 눌러 SD 카드 포맷 옵션을 선택하고 SET 버튼을 짧게 입력한 다음 위로/아래로 버튼을 누릅니다. 아래쪽 버튼을 누르고 SET 버튼을 눌러 SD 카드를 포맷할지 여부를 선택하고 뒤로 버튼을 짧게 눌러 이전 메뉴로 돌아갑니다.

참고: SD 카드를 포맷하는 동안 프로그램 오류를 방지하기 위해 SD 카드를 강제로 제거하거나 다른 작업을 수행하지 마십시오.

10. 온도 조정

다양한 환경과 장소에 적응하기 위해 수동 온도 보정을 수행할 수 있습니다. 9.5매개 변수 설정을 고려하십시오,

11. 이미지 보기

사진 쇼 찾아보기 버튼을 짧게 누르면, 사진 찾아보기 인터페이스로 들어가고 위/아래/왼쪽/오른쪽 버튼으로 다른 것을 선택할 수 있습니다. SET 키를 짧게 누르면 전체 화면 탐색이 시작됩니다. 전체 화면 탐색 모드에서 SET버튼을 클릭하여 이미지 정보 브라우저로 들어갑니다. 그림을 찾아서 삭제할 수 있습니다.

참고: 이미지 찾아보기 중에 오류가 발생할 수 있으니 SD 카드를 삽입하거나 제거하지 마십시오.

12. 이미지 캡처

이미지를 찍으려면 카메라 버튼을 짧게 누르십시오. 수동 저장 모드에서 왼쪽/

오른쪽 버튼을 눌러 예를 선택하십시오. 이미지를 저장하지 않으려면 SET 버튼을 눌러 확인하거나 리턴 버튼을 눌러 사진을 취소하십시오. 자동 저장 모드에서는

이미지가 자동으로 SD 카드에 저장됩니다.

참고: 이미지는 SD 카드를 설치 한 후에만 저장할 수 있습니다.

13. 조명

조명 버튼을 3초동안 길게 눌러 LED 조명을 켜거나 끕니다. 온도 경고가 켜진 후 감지되거나 설정 온도를 초과하면, 경고가 해제 될 때까지 LED 표시등이 깜빡입니다.

참고: 조명이 켜져있을 때 사람이나 동물의 눈을 향하지 마십시오.

14. USB 통신 및 이미지 화면

1) UTI THERMAL ANALYZER PC 소프트웨어 및 실시간 이미지 프로젝션 PC를
다운로드하려면 다운로드 안내서를 참조하십시오.

2) USB 모드가 U 디스크 빌딩으로 설정되면, USB 데이터 케이블을 컴퓨터에
연결하십시오.

3) USB를 USB 카메라로 설정 한 후 USB 데이터 케이블을 컴퓨터에 연결합니다.
소프트웨어는 실시간 이미지 투사 기능을 실현할 수 있습니다.

4) 호스트 컴퓨터 소프트웨어를 사용하면 인터페이스 도움말 기능 옵션에서
소프트웨어 사용자를 찾을 수 있습니다.

참고: 컴퓨터에서 화면을 전송하는 동안 USB 케이블을 분리하지 마십시오. 사용 후 JING은 먼저 화면 프로젝션 소프트웨어를 끕니다. 그런 다음 USB 라인을 분리합니다.

15. SD카드

이 장치에 영향을 미치는 고도한 이미지 데이터를 피하기 위해 MICRO SD카드(TF카드) 감상 이미지를 지원합니다. 정기적으로 백업 데이터를 복사하고 카드의 데이터를 정리하십시오. SD카드를 반복적으로 삽입하거나 제거하지 마십시오. 컴퓨터가 꺼져있을 때 SD 카드를 뽑으십시오.

16. 충전

이 장치는 충전용 5V/1A 또는 5V/2A 전원 어댑터를 지원하므로 안전 인증을 받은 전원 공급 장치를 사용하십시오.

참고: 충전 중에는 종료 버튼을 눌러 쉽게 종료하지 마십시오. 종료했다가 다시
시작해야하는 경우 플러그를 뽑으십시오. Type-C 전원 코드의 전원을 분리하고 장치를 다시 시작하십시오.

17. 유지보수

젖은 천이나 알카라인 비누를 사용하여 구조물의 외부 구조를 닦으십시오. 연마제, 이소 프로필 알코올 또는 솔벤트를 사용하여 청소하지 마십시오. 카메라/창만 청소하십시오.

18. 안전 지침

정확한 측정 결과를 보장하기 위해 지침을 주의 깊게 읽으십시오. 이 제품을 사용하려면 지침을 따르십시오. 지침을 따르지 않은 경우와 외부 손상이 발생한 경우에는 보증이 되지 않습니다. 가연성, 폭발성, 증기 근처에 두지 마십시오. 습하거나 부식성 환경에서만 장비를 사용하지 마십시오. 기기가 손상되거나 떨어뜨린 후 계속 사용하지 마십시오. 테스트 결과가 정확하게 나오지 않습니다.

19. 사용 설명서

실제 온도는 방사율 정보를 참조하십시오. 그렇지 않으면 측정된 온도가 정확하지 않습니다. 그러나 제품의 소비 전력이 상대적으로 커서 신체의 내부 온도가 상승하고, 제품의 정확도를 보장하기 위해 장시간 전원이 꺼야합니다. 전원을 켠 후 사용하는 경우 측정 전에 10~15분 예열하는 것이 좋습니다. 충전하면 기계가 작동하기 때문에 내부의 온도가 상승하다 온도 측정의 정확도에 영향을 미칩니다.

센서의 고유 한 온도 및 온도 드리프트 특성으로 인해 온도가 때때로 측정되지 않을 수 있습니다. 센서가 자동으로 셔터 및 선택됩니다. 온도 교정 수행 제품의 정확하게 측정하려면 판독 후 온도가 안정적이어야 합니다.

20. 부록

소재	방사율	소재	방사율
목재	0.85	검은종이	0.86
물	0.96	폴리 카보네이트	0.8
벽돌	0.75	콘크리트	0.97
스테인레스	0.14	염화구리	0.78
테이프	0.96	주철	0.81
알루미늄 판	0.09	녹	0.8
동판	0.06	시청	0.75
블랙 알루미늄	0.95	페인트	0.9
인간의 피부	0.98	고무	0.95
아스팔트	0.96	자연 돌	0.96
PVC 플라스틱	0.93